Dąbrowa Białostocka dnia 23.11.2009r.

SP ZOZ -    238 /11/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

urządzeń medycznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający przekazuje treść pytań  jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi   odpowiedziami.

- Czy Zamawiający  dopuści  aparat EKG o czułości  5,10,20 mm/mV?

Oferowany aparat posiada układ automatycznego rozmieszczania krzywych EKG  i zapewnia czytelność zapisu dla podanych czułości . Stosowanie czułości 2,5 mm/mV powoduje  4 – krotną redukcję amplitudy EKG i sprawia , że zapis jest nieczytelny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czułości  2,5 mm/mV.

- Czy Zamawiający dopuści papier o szerokości np.: 108 mm/mV?

Wydruk zapisów EKG realizowany jest na papierze typu składanka termiczna w różnych, wybieranych przez użytkownika formatach, jednakże nie więcej niż 6 przebiegów jednocześnie. Oferowana szerokość papieru pozwala w sposób absolutnie czytelny uzyskiwać zapisy w każdym z formatów i w każdej z oferowanych czułości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru  112 mm.

- Czy Zamawiający wymaga aparatu EKG o wysokiej jakości przetwarzania sygnału – przetwornik 20-bitowy?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga przetwornika o tak dużej rozdzielczości .

- Czy Zamawiający wymaga by aparat EKG posiadał wysoką częstotliwość próbkowania rzędu 10 000 pr/s/kanał do wykrywania impulsów stymulatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza takiego  wymagania.

- Czy Zamawiający  wymaga by aparat EKG był wyposażony w port (RS232, LAN) do transmisji danych do komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza takiego  wymagania.

- Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością drukowania 3,6,12 odprowadzeń oraz bez możliwości współpracy z przystawką do badań spirometrycznych .

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga współpracy z przystawką pirometryczną .

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał długi zapis EKG do wykrywania arytmii do 10 min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza takiego wymagania .

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał filtr autoadaptacyjny , który automatycznie dostosowuje filtry zakłóceń sieciowych , filtry zakłóceń mięśniowych i filtr izolinii.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza takiego wymagania .

- Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał ekran dotykowy, który szczególnie ułatwia i przyspiesza pracę aparatu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga  ekranu dotykowego . .

- Czy Zamawiający wymaga, żeby przystawka do pirometrii posiadała 49 parametrów pirometrycznych , pirometrię natężoną, pirometrię swobodną, testy bronchoprowokacyjne PRE/POST, maksymalną wentylację dowolną MVV, MVVf, MRf ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza takiego wymagania .

Z poważaniem