Dąbrowa Białostocka dnia 23.04.2010r.

WSZYSCY WYKONAWCY

SP ZOZ- 170/04/10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej dokonuje sprostowania wyjaśnień przekazanych Wykonawcom i opublikowanych dnia 22 kwietnia 2010 na stronie internetowej www.spzoz.home.pl w następującym zakresie:

Pytanie 9.

Załącznik nr 3 do SIWZ pkt XIII.6 - Zamawiający wymaga, aby współczynnik zaczernienia Dmax ≥ 3,7. Normy obowiązujące na świecie określają, że dla badań mammo drukowanych na kamerach cyfrowych Dmax powinno wynosić min. 3,5, a dla badań ogólnych Dmax ≥ 3,0. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych o Dmax ≥ 3,2? Wartość współczynnika zaczernienia Dmax ≥ 3,2 nie wiąże się w żadnym stopniu z obniżeniem jakości diagnostyki albowiem Ustawodawca nakazuje dokonywanie diagnostyki z użyciem monitorów diagnostycznych, a nie z filmu. Mimo to, nawet traktując film jako nośnik informacji diagnostycznej parametr Dmax ≥ 3,2 znacznie przekracza minimalne wymagania określone dla badań ogólnodiagnostycznych

Odpowiedź:
    Zamawiający obniżył parametry urządzenia drukującego w systemie suchym. Obecnie wymagany współczynnik zaczernienia dla filmów ogólnodiagnostycznych wynosi 3,0 - 3,7. Te parametry są obowiązujące dla oferenta. Zamawiający miał wolę dopuszczenia większej ilości Oferentów, których urządzenia spełniają obecnie obowiązujące minimalne wymagania określone dla badań diagnostycznych, nie wykluczając jednocześnie rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie.

Pytanie 10 
Załącznik nr 3 do SIWZ pkt XIII.12 - Zamawiający wymaga obsługi błon formatu 10x14”. Czy Zamawiający dopuści zamiast tego formatu błony 11x14”? Proponowany format 11x14 jest standardowym, szeroko stosowanym formatem, zgodnym z normą ISO 4091 z dnia 15.08.2004, określającą dopuszczalne formaty filmów do cyfrowych wydruków medycznych. Format 10x14” wymieniony w SIWZ jest formatem nietypowym, stosowanym wyłącznie
w kamerach firmy Fuji i jest niezgodny z w/w normą ISO 4091 z dnia 15.08.2004 określającą dopuszczalne formaty filmów do cyfrowych wydruków medycznych.

Odpowiedź:
    Tak, zamawiający dopuści również urządzenia drukujące format 11''x14''.  Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Mgr Helena Hawrylik