Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

Pakiet nr 1: Odczynniki i analizator biochemiczny

1)	Odczynniki biochemiczne , kalibratory, kontrole na poziomie N i P, Odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| 1.1 | Aminotransferaza asparaginianowa zgodnie z IFFC | 17100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aminotransferaza alaninowa zgodnie z IFFC modyfikowana bez fosforanu pirydosalu | 17100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amylaza EPS-G7 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kinaza kreatynowa z NAC | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | CK-MB z NAC, immunohibicja | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Fosfataza alkaliczna zgodnie z IFFC | 8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Bilirubina całkowita (DCA) | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Wapń z orto-krezoftaleiną | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cholesterol całkowity z esterazą i oksydazą cholesterolową | 13200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cholesterol HDL met. Bezpośrednia z polianionami | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cholesterol LDL met. bezpośrednia: detergent i oksydaza cholesterolowa | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kreatynina wg. Jaffe z kwasem pikrynowym | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Glukoza met. peroxydazowa | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Glukoza w moczu | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Mocznik z ureazą i GLDH | 18600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Kwas moczowy z urykazą i peroksydą (wg. Trindera) | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Białko całkowite met. biuretowa | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Białko w moczu | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Magnez z błękitem ksylidowym | 11700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Żelazo z ferrozyną | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Trójglicerydy (PAP) | 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Alkohol w surowicy z dehydrogenazą alkoholową | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Hemoglobina A1c (hemoglobina glikowana) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Gamma-glutamylotransferaza wg. Szasz | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Białko C-reaktywne met. immunoturbidymetryczna | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Sód met. potencjometrii bezpośredniej | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Potas met. potencjometrii bezpośredniej | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd techniczny w trakcie trwania umowy co 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |

Uwagi:

- wyszczególnić płyny kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz  kuwety i inne części zużywalne w ilościach odpowiadających przedstawionej  ilości badań;

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

- Dzierżawa analizatora biochemicznego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp | Wymagane parametry medyczno-techniczne | Parametr wymagany | \ Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator biochemiczny typu bench top w pełni automatyczny, z wbudowanym modułem ISE, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”, aparat nowy. | TAK |  |
| 2. | Analizator wyposażony w zewnętrzną nową drukarkę z tuszem, zewnętrzny UPS + nowy zestaw komputerowy w składzie: obudowa serwerowa typu TOWER (zasilacz min 400 W), procesor serwerowy 4-rdzeniowy, płyta główna serwerowa z kontrolerem RAID, pamięć min. 4GB, 2 dyski twarde po 500 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 21”, klawiatura, mysz, system operacyjny kompatybilny z Windows + moduł oprogramowania do obsługi laboratorium | TAK |  |
| 3. | Analizator posiadający wbudowany komputer- jednostka sterująco-walidująca oraz wbudowany kolorowy ekran dotykowy min. 12 cali. | TAK |  |
| 4. | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 300 testów /godz.; z modułem ISE nie mniej niż 130 | TAK |  |
| 5. | System odczynnikowy częściowo otwarty | TAK |  |
| 6. | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne; ISE- Na, K | TAK |  |
| 7. | Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm do max 700 nm | TAK |  |
| 8. | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białak specyficzne | TAK |  |
| 9. | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora( poza odczynnikami stosowanymi w otwartych kanałach) oraz możliwość zastosowania kasety back-up | TAK |  |
| 10. | Wielkość opakowań odczynników nie większa niż 400 testów oraz opakowania umożliwiające bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez przelewania. | TAK |  |
| 11. | Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu | TAK |  |
| 12. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki. | TAK |  |
| 13. | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, wtórnych i pediatrycznych. | TAK |  |
| 14. | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 ul | TAK |  |
| 15. | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”. | TAK |  |
| 16. | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8º C, możliwość pozostawienia ich w analizatorze. | TAK |  |
| 17. | Detekcja skrzepu i kolizji w próbce- jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. | TAK |  |
| 18. | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym min. 40 chłodzonych. | TAK |  |
| 19. | Minimum 60 miejsc na próbki. | TAK |  |
| 20. | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 L na godzinę pracy analizatora. | TAK |  |
| 21. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, podajnik na min. 400 kuwet. | TAK |  |
| 22. | Format wydruku A5. | TAK |  |
| 23. | Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz. |  |  |
| 24. | Identyfikacji próbek również kodem kreskowym. | TAK |  |
| 25. | Analizator dwuigłowy- jedna igła odczynnikowa, druga do aspiracji materiału badanego oraz mieszadło mechaniczne. Nie dopuszcza się mieszania za pomocą igły dozującej lub powietrza. | TAK |  |
| 26. | Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora- możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeningsa i liczbowymi). | TAK |  |
| 27. | Możliwość wydruku raportów dziennych wyników. | TAK |  |
| 28. | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecającego lekarza lub oddziału. | TAK |  |
| 29. | Dwukierunkowa transmisja danych możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. | TAK |  |
| 30. | Oprogramowanie informatyczne pozwalające na podłączenie innych analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium | TAK |  |
| 31. | Oprogramowanie umożliwiające transfer wyników na oddziały (12 stanowisk). | TAK |  |
| 32. | Możliwość tworzenia profili badań. | TAK |  |
| 33. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np.obliczenia LDL i %HDL. | TAK |  |
| 34. | Bieżące monitorowanie poprzednich wyników pacjenta(Funkcja kontroli Delta-Check). | TAK |  |
| 35. | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. | TAK |  |
| 36. | Automatyczne (minimum 10 x) wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody. | TAK |  |
| 37. | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. | TAK |  |
| 38. | Możliwość przystąpienia do wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut. | TAK |  |
| 39. | Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych minimum 5. | TAK |  |
| 40. | Analizator wyposażony w detektory automatycznego monitorowania poziomu odczynnika i próbki. | TAK |  |
| 41. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 42. | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK |  |
| 43. | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje (dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora ). | TAK |  |
| 44. | Bezpłatny serwis gwarancyjny. | TAK |  |
| 45. | Możliwość instalacji modemu serwisowego. | TAK |  |
| 46. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora, max 24 godziny. | TAK |  |
| 47. | Podgląd w ilości testów dostępnych w kasecie w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 48. | Bezpłatny udział laboratorium w międzynarodowym , międzylaboratoryjnym systemie kontroli jakości z informacją na jej temat. | TAK |  |
| 49. | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego analizatora. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesiący brutto |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.	Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

Pakiet nr 2: Odczynniki i analizator immunochemiczny

- Odczynniki do analizatora immunochemicznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| 1.1 | TSH (min. 60 ozn.) | 8460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | FT3 (min. 60 ozn.) | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | FT4 (min. 60 ozn.) | 3240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Total PSA (min. 60 ozn.) | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Troponina (min. 60 ozn.) | 3840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | HIV (min. 60 ozn.) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Hbs AG (min. 60 ozn.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ANTI-HCV (min.60 ozn.) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | TOXOPLAZMOZA IgM (min. 60 ozn.) | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | TOXOPLAZMOZA IgG (min. 60 ozn.) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | RÓŻYCZKA IgM (min. 30 ozn.) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | RÓŻYCZKA IgG (min. 60 ozn.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | CEA (S) (min. 60 ozn.) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | AFP (min. 60 ozn.) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | HCG (min. 60 ozn.) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | CA 125 (min. 30 ozn.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | BORELIOZA IgM (min. 60 ozn.) | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | BORELIOZA IgG (min. 60 ozn.) | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Ferrytyna (min. 60 ozn.) | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 25-OH Witamina D | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Prokalcytonina | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Przeciwciała anty- TG (min. 30 ozn.) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Przeciwciała anty-TPO (min. 30 ozn.) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | D-Dimery | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Usługa serwisowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Uwagi:

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

- Dzierżawa analizatora

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną lub chemiluminescencyjną, aparat nowy. | TAK |  |
| 2. | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24h na dobę bez wykonywania czynności rozruchowych. | TAK |  |
| 3. | W skład zestawu wchodzi czytnik testów, zewnętrzny komputer sterujący z oprogramowaniem Windows XP, monitor, klawiatura, myszka, drukarka zewnętrzna , czytnik kodów kreskowych i UPS | TAK |  |
| 4. | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników tj, substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych) | TAK |  |
| 5. | Aparat bezigłowy- wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) | TAK |  |
| 6. | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonania min 30 testów w ciągu godziny | TAK |  |
| 8. | Czas oczekiwania na wynik nie dłuższy niż 120 minut (poza oznaczeniem troponiny) | TAK |  |
| 9. | Próbki „cito” są uwzględniane przez oprogramowanie analizatora. | TAK |  |
| 10. | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole jakości, rozcieńczalniki próbek wchodzące w skład zestawu) | TAK |  |
| 11. | Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym | TAK |  |
| 13. | Zestawy odczynników po otwarciu zachowują stabilność do daty przydatności do użycia zawartej na opakowaniu, jeśli są odpowiednio przechowywane. Odczynniki muszą być gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki | TAK |  |
| 14. | Odczynniki muszą być konfekcjonowane w ilości nie większej niż 100 oznaczeń w opakowaniu | TAK |  |
| 15. | Krzywa kalibracyjna opracowana w formie kodu paskowego dla każdego zestawu odczynników przechowywana w pamięci komputera automatycznie z karty dołączonej do zestawu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. | TAK |  |
| 16. | Rekalibracja jednopunktowa dla wszystkich oznaczeń hormonów płciowych i markerów nowotworowych | TAK |  |
| 17. | Gwarancja na analizator przez cały okres dzierżawy (oprócz 1 przegląd/rok) | TAK |  |
| 18. | Podłączenie analizatora do istniejącej sieci w laboratorium na koszt dostawcy. | TAK |  |
| 19. | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego analizatora. | TAK |  |
| 20. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 21. | W trakcie trwania umowy możliwość dostawienie aparatu back-up, a w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni dostarczenie aparatu zastępczego. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesiący brutto |
| 1 | Automatyczny analizator immunochemiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

  - Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

Pakiet nr 3: Odczynniki i analizator równowagi kwasowo-zasadowej

- Odczynniki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 3 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
| 1.1 | Zestaw odczynników do wykonania badania równowagi kwasowo-zasadowej | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Zestaw płynów myjąco-płuczących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | X |  |  | X |

Uwagi:

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

2)	Dzierżawa analizatora

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  APARATU RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2010 rok | TAK |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca | TAK |  |
| 3. | Parametry wyliczane: HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct | TAK |  |
| 4. | Możliwość oznaczenia równocześnie Na, K, Cl, Ca | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 6. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | TAK |  |
| 8. | Objętość próbki krwi: 60 µl | TAK |  |
| 9. | Ktrótki czas oczekiwania na wynik: poniżej 50 s | TAK |  |
| 10. | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 12. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 13. | Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym | TAK |  |
| 14. | Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów | TAK |  |
| 15. | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych w 3 zbiorcze opakowania | TAK |  |
| 16. | Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 6 tygodni | TAK |  |
| 17. | Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady |  |  |
| 18. | Tryb pracy Standby | TAK |  |
| 19. | Po wstawieniu aparat gotowy do pracy | TAK |  |
| 20. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesiący brutto |
| 1 | Aparat równowagi kwasowo-zasadowej |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.   Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

WARTOŚĆ  OFERTY BRUTTO  - dostawa odczynników laboratoryjnych wraz  z dzierżawą analizatorów

| Lp. | Nr Pakietu | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (w ciągu roku) | Wartość brutto (w ciągu roku) | Wartość brutto Pakietu (odczyn.+ analiz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 1 | Odczynniki biochemiczne |  |  |  |
|  |  | Analizator biochemiczny- dzierżawa |  |  |  |
| 2. | Pakiet nr 2 | Odczynniki immunochemiczne |  |  |  |
|  |  | Analizator immunochemiczny- dzierżawa |  |  |  |
| 3. | Pakiet nr 3 | Odczynniki do badań równowagi kwasowo-zasadowej |  |  |  |
|  |  | Analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej- dzierżawa |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Łączna wartość oferty netto wynosi: ………..…………… zł (słownie:………………......…………………………..……...…………………………….)

Łączna wartość oferty brutto wynosi:……………......... zł (słownie: ...................................................................................................................................)

| …………………................………….,dnia……………... | ........................................................................... Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |